# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | **乳导管内窥镜** | 2 | 拒绝进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1、传光、传像束与工作通道一体，免拆装。

2、不用鞘管，可以直接进行冲洗和注药。

3、满足检查、治疗、活检要求。

4、镜体适于东方女性。

5、内径：Φ0.18mm，允许偏差-0.02。

6、工作长度：80mm±3%。

7、内窥镜视场角：40°～70°。

8、石英导像束：≥3000像元。

9、泪道探针：用于扩张乳管，可重复使用，要求为：Φ0.5~Φ1.0mm、双头。

10、消毒筐：内铺硅胶减震垫，内窥镜置于筐内消毒，避免与其他器械发生碰撞，起到保护和延长内窥镜寿命的作用。要求为：约320\*250\*45mm、不锈钢材质。

11、需配套科室现有北京博莱德品牌FVS-6000MI内窥镜摄像光源系统。

配置清单（每套）：

1、硬管内窥镜1套

2、泪道探针 1套

3、消毒筐 1套