项目需求书

- 一、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经皮神经电刺激仪 | 1 | 拒绝进口 |

- 二、具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。

1、具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗及综合治疗等多种治疗操作模式。

2、▲低频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式等两种以上操作。参数设置模式可根据需要设置治疗参数, 处方选择模式可根据症状选择治疗处方。

3、低频参数设置模式：频率范围0～1000Hz，频率精度误差不超过10%；脉宽50μs～5000μs，手动可调，误差不超过15%；具有多种调制输出波形（包括但不限于持续输出、指数调制、三角调制、正弦调制、间断输出等）。

4、低频处方选择模式：具有≥40种治疗处方及吞咽治疗处方，适应多种症状。

- 5、中频治疗模式：频率范围1kHz～11kHz，频率精度误差不超过10%；具有多种输出调制波形（包括但不限于持续、间断、指数、梯形、正弦、三角形、菱形等），调制频率0～150Hz；具有≥99种治疗处方，适应多种症状。

- 6、▲中频变频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种以上操作，单一处方频率变化范围1kHz～11kHz，频率精度误差不超过10%；具有≥5种治疗处方，适应多种症状。

7、综合治疗模式：具有包括但不限于低频治疗、中频治疗、中频变频治疗的各种功能。

8、治疗时间调节范围: 0min～99min。

9、具备多种按键及旋钮组合操作。

10、可自动检测内部关键元器件损坏、温度超过设定值、工作中未连接附件等故障，并伴随声音及视觉提醒。

11、▲具备≥4通道输出，各通道功能一致，可以独立设置治疗参数及输出；同时支持多通道参数同步设置及同步输出。

12、具备一键返回功能。

13、治疗结束时伴随提示音，且治疗时间自动恢复默认值。

14、具有双重防护和隔离保护功能。

15、输出电流频率：0Hz-11000Hz

16、▲电流脉冲宽度：50μs～5ms

17、最大输出电流：100mA以下

18、治疗操作模式：

18.1低频模式：参数设置模式，处方选择模式等

18.2中频模式：处方选择模式等

18.3中频变频模式：参数设置模式，处方选择模式等

18.4综合操作模式：可转换模式，可从低频、中频或中频变频等模式中选择

- 19、显示屏尺寸：≥7寸

20、配置清单：

20.1主机1台

20.2电极导联线8条

20.3粘贴理疗电极片各种规格 各8对

20.4理疗电极片各种规格 各4对