# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
|  | 短波治疗仪 | 1 | 拒绝进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1.工作频率：27MHz，允差±0.6%。2. 脉冲调制频率：50Hz（疏波）、100Hz（密波）两种或以上频率可选，允差±20%。3. 脉冲宽度为1.5mS,允差±20%。4. 额定连续短波输出功率：200W，允差±20%。5. 额定脉冲短波输出功率：5.1脉冲调制频率为50Hz（疏波）时额定脉冲短波输出功率25W，允差±20%。

5.2脉冲调制频率为100Hz（密波）时额定脉冲短波输出功率50W，允差±20%。6. 治疗时间：设备治疗时间10-30min五档或以上可调，各档时间允差±1min。7. 工作制：连续工作时间≥4h。

**8.配置清单：**

8.1、主机 1套

8.2.大号、中号、小号硅橡胶电极板各1对。

8.3测试用日光灯管 1支。

8.4.医用硅胶输出线 2条。

8.5.电极布套各1套。