**附件1：项目要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 询价编号 | **设备名称** | **数量** | **单位** | **项目要求** |
| 1 | XJCG2023-35 | 医用手术放大镜（额戴式） | 2 | 套 | 1. 手术用头戴式放大镜，可充电式光源。可将细微结构放大，获得正立、清晰的图象，适用于常规伤口检查、处置、常规外科手术及微创手术。
2. 双目头戴式光学镜。

3、放大倍数：≥6倍。4、工作距离：至少300-550mm可调，不少于四个档位。5、视场直径：不小于50-60mm。6、观察角度可调整。7、配备头灯，LED光源。8、配备锂电池，充满电工作时间≥5小时。 |
| 2 | XJCG2023-36 | 手持放射性测量仪 | 1 | 套 | 1. 要求手持式或便携式。
2. 可检测X、β、γ射线，医疗核辐射。
3. 配有显示屏，可显示包括瞬时值，平均值，累计值等数值。
4. 要求内置可充电电池。
5. 要求具备实时监测及声光报警。
 |
| 3 | XJCG2023-37 | 多功能翻身护理床 | 2 | 台 | 1. 设备可左右翻身、起身、头尾升降、坐便转换（必须满足此功能），全部为电驱动，设备要求具备储电功能。
2. 床长≥210cm，宽≥90cm，整体高度可调节。
3. 具备坐便转换功能。
4. 配备静音万向脚轮，耐磨、具有独立刹车。

4、床架和床面要求平铺满焊，焊接处平整光滑。5、负重≥200kg。6、床垫具备防水抗污抗菌功能，内层有防水层可防止液体污染内胆。7、便口床垫要求可粘合。 |
| 4 | XJCG2023-38 | 手术无影灯 | 1 | 台 | 1、要求为可移动式，灯盘高度角度可调节。2、要求使用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。LED灯泡使用寿命≥60000小时。要求每个LED光源可单独更换。3、灯盘重量≤12KG4、要求灯臂为弹簧臂，灯臂关节数≥6个，灯盘及把手为一体5、要求表面喷塑环保抗菌材料或更优材料。6、母灯最大光照强度≥160000lux，子灯最大光照强度≥130000lux。7、深腔照明率：≥95%。色温：≥4350K。色彩还原指数：Ra≥95，R9≥95。8、光斑调节范围：180～300mm。9、聚焦深度≥1200mm, 10、医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |
| 5 | XJCG2023-39 | 头部固定器 | 1 | 套 | 脊柱搬运板技术要求：1、，尺寸宽400mm(±10mm)、长180mm(±10mm)、厚60mm(±10mm)2.整体重量轻便，重量≤6100g，附有≥14 个把手，用于模拟多人搬动转运患者，把手宽至少 5 厘米，把手长至少13厘米，附有至少12 只绑带固定器，便于固定模拟患者。4.产品不含乳胶5.整块板要求为黄色，用于急救培训。三、要求配置：1、头部固定器1个2、颈托1个3、固定带（含快速卡扣）1套4、搬运板一套 |
| 6 | XJCG2023-22 | 不锈钢医用车辆 | 3 | 辆 | 1. 整车可移动，带刹车功能2. 材质为医用不锈钢,铝合金等，满足承重、稳固的需求，主体承重至少50kg3. 尺寸：分三层，高度1000mm（±10mm）,每层高350mm（±10mm）,推手高100mm（±10mm）,长900mm（±10mm），宽500mm（±10mm）4、四脚配置轮子，轮子直径90mm（±10mm）5、每层需要围栏，围栏3面(两面短及一面长)；设备参考如图：c5b36a0d7a0d89cf782ef1399371d5c |
| 7 | XJCG2023-40 | 扩大针测量尺 | 50 | 个 | 用于口腔根管治疗中测量扩大针长度，设备参考图如下：215ba917dad51df3587d517a5bf2568 |
| 8 | XJCG2023-41 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 套 | 一、技术要求1、输出电流调节方式：可递增、递减（≥100档可调节，每档≤1mA）。2、输出通道：四路，输出电流独立可调。2.1≥4路同步电刺激、异步电刺激通道；2.2≥4路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道；2.3≥2路离子导入通道；2.4≥2路干扰电治疗通道3、内置临床处方：≥99个专家处方。4、调制频率范围：在0～150Hz范围内，差频频率范围：在0～100Hz范围内。5、调幅度：设有包含0%、33%、60%、100%等四种或以上调幅度，调幅度允差±5%。6、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。7、调制波形：包括方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及不同波形组合等。8、温控范围：37℃～45℃。要求具备高、中、低三档或以上可调。二、配置清单：1、主机1台3、患者电缆（中频）4条4、患者电缆（直流）2条5、患者电缆（温热）2条6、绷带4条9、温热电极板1套10、常规电极板1套 |
| 9 | XJCG2023-25 | 助行器(儿童） | 2 | 台 | 1、碳钢材质3、采用高分子海绵材质把手4、配备卡扣调节高度及宽度，适应不同高度孩童5、配备万向脚轮，防翻侧轮，配备安全手刹6、配备安全腋托及躯干保护海绵衬垫7、配备防跌倒坐垫，免充气轮胎8、整体可折叠，一键卡扣打开9、尺寸要求：9.1前轮外宽:570mm（±10mm）；两轮侧宽: 570mm（±10mm）；后轮外宽:590mm（±10mm）9.2收合宽度:180mm（±10mm）；座宽:400mm（±10mm）；坐垫到地面高度: 250mm（±10mm）；扶手到地面高度: 380~500mm9.3前后轮宽度:150mm（±10mm）9.4可承重≥100KG设备参考下图所示：78d383f1dba528bf6ab5716f8e7a78c |