项目需求书

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 高速手机 | 61 |

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。

1、要求轴承为陶瓷或更优材质，运转无振动可在极小的压力下精确工作

▲2、可与喷砂机、洁牙机通用快接头。

3、转速≥380000转/分钟

4、要求使用四孔喷雾喷水方式

5、换针方式：按压式

▲6、夹持力≥29N （要求提供相关证明）

▲7、要求具备机头100º和19º角度（要求提供相关证明）

8、具备带防回吸功能，能阻止微粒和污染物粉尘进入手机头部。

9、噪音≤64dB

10、设备可进行热清洗，耐受≥135℃，可高温高压消毒。

11、可工作气压≥2.8bar

12、可匹配科室现有数字化牙科综合治疗台（品牌型号：卡瓦1058TM）