项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 心肺转流离心泵（ECMO） | 1 | 接受进口 |

二、具体技术要求

1. 离心泵系统

1.1、外置离心泵驱动器，液压调控，具备可灵活调节的双节支架；

1.2、离心泵驱动器需集成流量监测、气泡监测模块；

1.3、内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转90分钟以上；

1.4、具有搏动功能；

1.5、▲转速范围0-5000转/分钟；

1.6、▲流量范围0-9.9升/分钟；

1.7、流量显示精度0.1升/分钟；

1.8、离心泵要求既可独立使用，也可整合到心肺机上，且可以获得心肺机的监控，需同时具备LPM和RPM两种模式；

1.9、▲泵头预充量：≤32ml；

1.10、泵头表面积：≤190平方厘米；

1.11、▲离心泵头工作原理：磁悬浮驱动，离心泵头无金属轴承，不破坏血液成分且无死腔；

1.12、要求离心泵头具备紧急驱动手柄，且具备LED灯显示转速；

1.13、具备一根电缆三种功能，泵头驱动装置集成了流量监测和气泡检测功能，减少流量传感器的耗费成本；

2. 空氧混合器

2.1要求适用于各类型膜式氧合器

2.2、能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给；

2.3、FIO2：21%-100%。

3. 氧合器

3.1▲氧合器膜材料为聚甲基丙烯酸甲酯，采用抗血浆渗漏的纤维织成的渗透膜，使用过程中不会产生血浆渗漏，获取≥14天临床使用期限认证。

3.2▲氧合器：含肝素的生物涂层，避免血栓形成；专用于长时间体外生命支持。

3.3氧合器持预充量≤250毫升。

3.4氧合器膜面积≤1.8平方米。

3.5热交换器膜材料 为聚亚安酯，热交换膜面积≤0.6平方米。

3.6外壳使用加固材料，能适应长时间的体外生命支持，能高强度连续使用，具有防碰撞。

3.7膜结构氧气，血液和恒温水垂直交互，交换性能佳

3.8跨膜压超过300mmHg，膜肺仍然能安全使用，不会产生血栓

3.9▲氧合器排气快捷，5分钟之内能将膜肺的气体排空，具有膜排气功能，能避免小气泡进入血液系统。

4. 离心泵头

4.1▲离心泵头应用悬磁浮驱动涡旋式设计，无金属轴承，不会产生热量，不会破坏血液成分且无死腔，无气泡滞留；

4.2含灭活肝素的生物涂层，获取14天临床使用期限认证。

4.3▲预冲量≤32ml，

4.4▲表面积≤190平方厘米；

5. 要求具备三路全自动变温水箱

5.1、水箱容积：≤1.5升

5.2、水箱温度范围：36℃－39℃；

6.★配置要求

6.1.离心泵系统：1套

6.1.1.内置后备电池一块

6.1.2.离心泵紧急手摇驱动柄：1套

6.2.空氧混合器：1套

6.3.体外循环架车：1套

6.4.氧合器支架：1个

6.5．恒温水箱及连接组件：1套

6.6.体外循环训练套包：1套

6.7.说明书：1套