## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **吸烟机** | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. ▲吸烟机需符合医用吸烟机企业标准要求，提供证明文件

2、吸烟机过虑芯具有专利证书。

3、烟雾的过滤能力:能有效的吸附过滤手术中产生的有害气体、0.1um以下的烟雾微粒和生物碎片。

4、噪音：噪音＜60分贝。

5、控制方式：连续控制。

6、▲连续工作时间：连续工作≥8小时，且不影响烟雾过滤效果。

7、主滤芯寿命≥贰年，并提供主滤芯的报价。

8、主滤芯：主滤芯采用碳纤维材料多级分流过滤。

9、吸烟管：吸烟管可自由调节。

10、▲吸烟手具：配套专用吸烟手具，可与设备治疗手具匹配。

11、▲净化效率：大于99.99%。

12、最大流量：2700L/min。

13、体积：约500x300x680±10 mm3。

14、重量：≤20Kg。