项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 可透X-Ray转运床 | 1 |

说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

▲1.原装手动摄影平床，适用于运送转移患者，并可与医疗X射线系统联用来捕获临床X射线。（需提供FDA或CE或上市批件，SFDA注册证所列适用范围需满足该要求，符合ISO13485质量认证体系要求）

▲2. 材质：框架主体结构采用铝合金材质，床板和保护罩采ABS树脂材质；

▲3. X成片质量优良，床体全长任意位置均可放IP盒空间，满足常规DR\CR IP盒的方便放置要求；

▲4. 具有独立的可收缩的第5轮脚轮，放下脚轮后可适用于快速直行，收起后，依靠4轮可移动床体；

5. 配备脚轮直径不小于18cm；

6. 床体下方具有保护性接地终端，保证转运过程中消除静电的产生；

▲7. 采用中央环刹系统，只需中控脚踏一键完成4轮的制动；

8.床体可实现头低脚高位和脚高头低位倾斜，角度不小于16度；

9. 带标准床板的推床全长不小于216厘米，总宽度（护栏升起时）不大于97cm,护栏放下时不大于78cm；

10.床体最低床高需≤53cm,以保障上下床安全，降低坠床风险；

11.底座为一体成型的ABS热压成型，具有储物槽，方便储物 ；

12.双液压柱设计，脚踏可实现床体正反倾斜、升高和降低功能；

▲13. 两侧配有安全护栏，可实现全长覆盖。护栏放下时，可实现完全内收，保障床体与床体间的无缝对接；

▲14.头端背板为液压助力背板，具有两侧操控把手，床板可竖立成90度，可进行无极操作；

15. 头端床板具有一体成型的储物槽，可用于存放小件物品 ；

16. 配备头端推拉把手，突然制动时，有缓冲设计；

17. 配备过床板，可存放在头端背板下；

18. 配备三段式输液杆一根，收起后可横置固定于床体上；

19. 配备身体约束带一套；

▲20. 安全负载可达到≥318kg,保障患者和设备负载所需；

21.头端背板和脚端背板均可抬起清洁，整床清洗方便；

22.配置清单：

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 床整体流线型框架 | 1张 |
| 2 | 带脚端推拉把手的滑降内收式床栏 | 2个 |
| 3 | 整合于底座盖板上的储物盘及氧气瓶槽 | 1个 |
| 4 | ≥26英寸（66厘米），≥宽4英寸（10厘米）厚加强型舒适床垫 | 1张 |
| 5 | 两端控制四轮环刹系统及中央控制定向锁 | 2个 |
| 6 | 床轮直径≥8英寸（20厘米） | 4个 |
| 7 | 床两侧装备液压升降踏板 | 2个 |
| 8 | 四角输液架插孔 | 4个 |
| 9 | 减震防撞轮 | 4个 |
| 10 | 双柱气压助力可调角度背板 | 1张 |
| 11 | 头端的推床把手 | 2个 |
| 12 | 整合于头部的床板储物盘 | 1套 |
| 13 | 双柱液压升降系统，可持续下降 | 2个 |
| 14 | 固定的腿部床板 | 1个 |
| 15 | 配置≥2个原装输液架 | 1个 |
| 16 | 原装转运设备架 | 1个 |
| 17 | 床体尺寸全长≥216cm 全宽床栏升起时≤86 cm 最大承重≥317kg，耐高压冲洗清洁 床高范围（床面高度）最高≥86cm，最低≤53 cm 床板位置调节背板0-900，正/反德氏位≥±170 患者接触表面≥66*191cm 床栏尽寸≥36X147cm |  |