项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 桌面三气培养箱 | 1 |
| 2 | 液氮储存罐 | 2 |

说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

一、桌面三气培养箱1套

- 掀开型的加湿和通气的培养箱，可为卵子或胚胎提供一个适合其发育的环境

- ▲有两个独立的箱室各自开盖，每个培养室可放置4个NUNC四孔皿，4个60mm圆皿或者10个35mm培养皿

- 两个箱室有各自独立的温度控制。箱底和箱盖同时加热保证热量均匀分布。与培养盘的底部直接接触保证有效的热量传递从而保证温度的稳定

- 体积（W x D x Hmm）：闭门时约400×260×190；重量：约11Kg；

- ▲供气类型：预混合气体. 6% CO2,5% O2,89% N2平衡（海平面时）或空气中使用高纯度CO2

- ▲供气压力：150kPa±15kPa (21.8psi±2.2psi) (1.5bar±0.15bar)

- ▲气体流率：每小室15－25ml/分，增量为5ml/分。每室以约175ml/min净化3分钟；

- ▲气体流量精度：每室流量±15%；每室流量（净化）±18 ml/min

- 附有一次加湿设备保证供应气体的湿度

- 箱室的盖子盖上后，培养箱会自动使用CO2混合气体对箱内进行3分钟的净化，以重新达到要求的环境，持续的气流可保证PH的稳定；

- ▲在+20°C至+28°C环境温度范围时，35.0°C至40.0°C，按0.1°C增量。 设定值为37°C时，环境温度范围扩大到+18°C至+32°C。；

- 培养箱内温度精确度：±0.2℃

- 培养箱盖表面为玻璃可擦写记录病人信息

- 显示：LED高清晰度液晶屏

- 电源100VA，50/60Hz，100-240Vac；

- ▲安全性：符合AS/NZS 3200.1.0:1998；IEC 60601-1:2005

- 微处理器报警功能：通过持续监测关键部位的功能情况，微处理器提高了系统使用的安全性。不规范的操作可敏感地被监测到并会提醒操作人员注意。可连接到一个外设的遥控预警装置上，有异常时可随时向工作人员报警。

二、液氮储存罐2台

- 用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎、卵子、精子。

- 圆形吊筒数量: 10个；

- 可贮存0.5ml麦管（大量散装）: 5000个或1.2/2.0ml冻存管（5/支撑条）: 1050个；

- 液氮容量：约47L

- 静态挥发量: 约0.39L/天；

- 正常工作时间: 约76天；

- 罐颈直径: 约127 mm；总体罐高: 约673mm；外部直径: 约508mm；

- 吊桶高度: 约279mm；吊桶直径: 约71mm；

- 空罐重量: 约19kg；满罐重量: 约54kg

- 真空保存5年及以上,使用寿命长

- ▲配备进口液氮量尺一个。

▲配备液氮罐原装滚轮一个，方便搬运。