项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | EP管离心机 | 3 |

说明：

- 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

- ▲最大离心力≥17000×g

- ▲最高转速≥13300rpm

- 最大容量：24×1.5ml/2.0ml

- ▲驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动

- 控制系统：电脑控制系统，大屏幕数字显示

- 运行时间控制：1-99分钟，快速离心或连续离心方式

- ▲安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护

- 噪音≤56dB

- 时间设置：1-99分钟，增量1min

- 加减速时间≤12秒

- ▲生物安全转头；可提供第三方生物安全证书