项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | PCR仪 | 2 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

- ▲样品基座：0.2 mL× 32孔×3模块，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验，可升级高通量样本模块，支持数字芯片。

- 温度范围：0-100 C

- 最大模块变温速率：不低于6 C/Sec，最大样品变温速率：不低于4.4 C/Sec。

- ▲静态样本基座温度均匀性：≤ ± 0.5 C；温度准确性：≤ ± 0.25 C。

- PCR体积范围：10-80 μL

- 每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差至少5 C。

- 具有≥8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便。

- 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序。

- ▲配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载PCR应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态。

- 软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。

- ▲内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，做到数据无缝连接软件。

具有断电自动保护功能。