项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 呼吸湿化治疗仪 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

- 适用范围：	A. 儿童与成人

B. 呼吸需要辅助呼吸治疗的病人

C．需实行气道保护策略患者 (包括人工气道患者)

D．需要支气管净化治疗患者

- 病人连接界面： A.鼻塞：小号、中号，大号选配

B.人工气道连接管

C.面罩连接管

- ▲病人界面连接管具有透水不透气性能，不产生液态冷凝水

- 显示屏：彩色、高清、高分辨率 LCD显示屏。

- 流量设置范围：2 — 60升/分。

- 流量调节方式：2-25升/分，每次调节1升/分（儿童模式）；

10-60升/分，每次调节5升/分（成人模式）

- 氧浓度监测/设置范围：21%，25--95%。

- 内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

- 气体温湿度设置：在31℃目标温度时>10mg/L

在34℃目标温度时>10mg/L

在37℃目标温度时>33mg/L

- 主机具有设置锁定功能，放置误操作更改参数

- 湿化水罐自动注水功能。

- 管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能。

- 主机可实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

- ▲主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速，气体温度，气体氧浓度。

- ▲主机具有一体式超声氧浓度监测系统，无需氧电池耗材。

- 主机具有报警功能：

呼吸管路连接异常，漏气，堵塞，氧浓度过高或过低，无法达到目标流量，水罐水量，无法达到目标温度，工作条件不合适，断电报警

- 报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。

- 主机内置消毒功能：标准配套专用消毒管路，加热至最低87℃，并持续至少30分钟

- ▲主机有实时消毒状态监测和显示

- 主机有消毒次数指示。

- 专用高流量的氧气流量计

- ▲主机具有气体过滤功能 (细菌过滤效率 >99.99999%，病毒过滤效率99.99%)

- 提供与主机配套使用的原厂耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面。

- 培训：提供高流量相关产品知识培训。

- ▲提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。

- 主机尺寸：295mm x 170 mm x 175 mm（±10mm），主机净重：2.2KG（±0.1kg）；

- 带有可移动支架，方便转运