项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 血沉仪 | 2 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

（一）功能要求:

用于对抗凝全血的红细胞沉降率进行测试的全自动快速动态血沉仪，通过血沉的值的高低对疾病及炎症的提示，辅助一些疾病诊断，和实现对患者血沉变化的病情监控。

（二）技术参数及要求:

  - 检测原理：红外阻挡法；

  - 检测灵敏度：0.25mm；

  - ▲测试管：无需专用测试管，普通EDTA采血管即可直接测试;

  - 样本位：≥32，即插即用模式支持随时加载样本;

  - 测量时间：≤20min;

  - ▲采样频率：≤10s/次;

  - 样本量：＞1.5ml;

  - 检测速度：≥96测试/小时；

  - 急诊功能：随时急诊插入；

  - 温度校正功能：具备温度校正功能;

  - ESR曲线显示功能：具备ESR曲线显示功能；

  - 测量范围：测试范围1~140mm/h;

  - ▲混匀：批量模式具备样本自动混匀功能;

  - 通讯要求：与LIS通讯及上传测试结果;

  - 操作系统：中文、英文两种可选的操作系统；

  - ▲条码管理：测试管可贴本院测试条码，支持样本条码管理;

  - ▲耗材：不需要其它耗材;

  - 由厂商及代理商提供双重售后服务及技术支持;

  - 质控监测: 采用专用质控品;

  - ▲具有CFDA认证。

  - 工作环境：温度：10℃～35℃，相对湿度：≤70%

  - 电源：A.C.100-240V; 50/60Hz; 150VA

  - ▲厂家供应商能提供后备仪器在实验室备用。

  - 产品升级：供应商提供产品应用软件终身免费升级。

（三）设备配置清单:

1、全自动快速动态血沉仪  2台

2、联想电脑主机 2台

3、显示器 2台

4、扫描器 2台