项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 1小时极速生物阅读指示机 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1．▲用于压力蒸汽灭菌，极速获得生物监测结果，阴性生物监测结果小于1小时。

2．▲配套1小时极速生物指示剂或生物测试包；平板式芽孢载体，正对荧光检测，使荧光更集中完整；配备高精度发光二极管和读头，精确捕捉芽孢荧光；极速生物指示剂含菌量在107以上，含极速培养基。

3.可自动检测生物指示剂是否放置正确。

4.具有灭菌暴露指示标签, 灭菌后标签变色，协助区分灭菌管和阳性对照管

5.▲阅读器具有网络连接功能，可连接计算机和智能手机，实时监测生物指示剂的培养状态，可自动存储至少100条监测记录电子留档。

6▲至少具有十个生物指示剂培养孔，每个培养孔有独立的、高精度的读头，多读头设计，即使损坏也不影响其它读头功能

7.LCD面板显示，可显示监测的结果、培养的时间、培养孔的温度以及软件的版本信息 ；内置警报功能，当指示剂出现阳性时，蜂鸣警报与（+）信号将同时闪烁。

8.实时监控培养温度状态，恒温槽设计，确保培养温度稳定