项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 膀胱残余尿量测量仪 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1.无线连接
2.测量误差<5%
3.扫描计测速度快（只需2秒）
4.电子凸阵4D扫描，图像清晰，且无机械扫描畸变
5.高精度旋转编码器，精确定位，永不需标定服务
6.更先进的计测算法，更强大的膀胱壁识别技术，更准确的勾边技术，以及精确度更高的探头，使得扫查计测结果准确度更高。
7.全新算法，计测结果不受膀胱形状、大小影响，使用时无需考虑和选择性别、年龄段，也无需考虑子宫切除等特殊情况对膀胱形状的影响，对不同膀胱兼容性更好，不会发生检测小容积膀胱、特殊形状膀胱时计测结果误差很大的现象，且使用操作也更加方便。
8.对附着有空气的膀胱壁识别率也高，膀胱未蓄满尿液时，也能准确计测出尿量。
9.扫描过程中图像实时性好，能更好的用于导尿管插拔的实时可视化监测，更好防止盲插给病人带来的痛苦。
10.0ml~2000ml超大的测量范围。
11.超声探头与频率：4D扫描探头，频率2.6MHz，宽频带。
12.支持智能终端：苹果或安卓的平板或手机。
13.测量范围：10ml~2000ml。
14.扫描时间：<1秒。
15.体积计测时间：<1秒。
16.扫描图像显示帧频：10帧/秒。
17.病例存储：在手机或平板上存储。
18.打印：通过蓝牙打印机打印机。
19.电池：内置持续工作大于2小时的大容量电池，可通过USB充电线或无线充电板/充电宝充电，充电时间2个小时。
20.探头尺寸：180mm×60mm×60mm±10mm。
21.重量：420±10克。
23.标准配置: 
（1）4D无线探头 1个
（2） USB充电线 1条
（3）软件U盘 1个
（4）说明书 1本
（5）只能手机/平板电脑- 蓝牙无线打印机
（6）无线充电板/充电宝
（7）探头、打印机、充电板放置基座
（8）小推车