项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼气试验测试仪 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

| 1 | 供电电源：AC220V 50Hz， 最大额定功耗＜250VA |
| --- | --- |
| 2 | 体积：长×宽×高=535 mm×405 mm×310 mm(±10mm) |
| 3 | 重量：约18Kg |
| 4 | 自动检测仪器使用状态 |
| 5 | 操作控制方式：软件控制，通过用户电脑上的软件和专用人机界面进行操控 |
| 6 | ▲高效：一次可插入6组样本，自动批量检测，批量打印检测报告 |
| 7 | 重复性：平均值≤±0.3（条件：测量一组含3%CO2、DOB(‰)=0的标准气体样本10次） |
| 8 | 精确性：标准误差≤0.3（条件：测量一组含有3%CO2、DOB(‰)=2的标准气体样本10次） |
| 9 | 样本CO2浓度范围：1.0～6.0% |
| 10 | 所需样本体积：≥120mL/袋 |
| 11 | 样本测量时间：测量一个病人的样本（包含底气样本和样气样本各一袋）的时间约在3分钟以内，样本中的CO2浓度不同，会使测量时间有所不同 |
| 12 | 预热时间：约15分钟，预热时间可能会由于环境温度的影响而自动缩短和延长 |
| 13 | 光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜 |
| 14 | ▲红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度950℃ |
| 15 | 样品池：铝 |
| 16 | ▲探测器：PbSe红外光敏探测元件 |
| 17 | 信号切变：斩光片断路器 |
| 18 | 信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件 |
| 19 | 温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式 |
| 20 | 进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统 |
| 21 | 防触电等级：Ⅰ类 |
| 22 | 过压类别：Ⅱ类 |
| 23 | 要求提供设备配套使用的尿素13C呼气试验药盒所提供的采样系统有完好的呼气结束瞬间密闭装置（其中的呼气样品袋须内置自动单向阀），以保证呼出气样品合格的密闭性，不有丝毫泄露。 |
| 24 | ▲能够配套使用75mg尿素13C试剂 |
| 25 | 支持条码扫描，支持连接医院局域网 |

26  配置清单：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控板 | 块 | 1 |
| 2 | 温控小板 | 块 | 2 |
| 3 | 光学组件 | 套 | 1 |
| 4 | 气动机械组件 | 套 | 1 |
| 5 | 气动连接组件附件 | 套 | 1 |
| 6 | 直流风扇 | 个 | 3 |
| 7 | 低通滤波器 | 个 | 1 |
| 8 | 电源线 | 根 | 1 |
| 9 | 进气嘴 | 个 | 12 |
| 10 | CO2过滤器 | 个 | 1 |
| 11 | O型圈 | 个 | 24 |
| 12 | 数据线 | 条 | 1 |