项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 倒置显微镜 | 2 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

# 1、光学系统：无限远校正光学系统

▲2、调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。总行程量： 37.7mm，微调行程每一圈为≤0.2mm

▲3、照明装置：高亮度长寿命LED光源，内置复眼照明。

# 4、五孔物镜转盘

▲5.相差物镜：

4X A, N.A. ≥0.10, W.D. 30.0mm

10X，N.A. ≥0.25, W.D. 7.0 mm, Ph1

20XF， N.A. ≥0.40, W.D. 3.1 mm, Ph1；

40XF，  N.A. ≥ 0.55, W.D. 2.1mm

▲6、观察筒：分光比：目镜：照相为100：0或0：100，配10×（视场直径为22），配目镜标尺。

# 7、聚光镜：备有可拆装的超长工作距离聚光镜（N.A.0.3，WD：75mm）

- 具有相差系统，4X,10×，20×，40×对应相差板。

配置清单：

| 名称 | 数量（套） |
| --- | --- |
| 机身 | 1 |
| 目镜≥ 22mm | 2 |
| 相差滑板 | 1 |
| 相差环 | 1 |
| 4X倍物镜，≥0.10, W.D. 30.0mm | 1 |
| 10X倍物镜，≥0.25, W.D. 7.0 mm, Ph1 | 1 |
| 20X 物镜，≥0.40, W.D. 3.1 mm, Ph1 | 1 |
| 40X倍物镜，≥0.55, W.D. 2.1mm | 1 |