项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 测序仪 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

1. 荧光标记。避免由于PCR扩增和荧光标记产生的偏离和原始样本的失真。

2. RNA 直接测序，无需反转录cDNA。无需PCR 扩增；也可以有反转录cDNA，PCR 扩增的选项。

3. 直接DNA测序平均测序速度为≥450bp/s，直接RNA测序平均速度为≥70bp/s，快速、实时读取核酸序列信息。

4. 测序读长：最长读长高达2.27Mb，具体读长长度取决于DNA或RNA片段的长度和质量。

5. CONTIGS N50：超长读长 contig N50=41Mb (具体取决于样品类型、质量等)

6. 准确性：1X 覆盖度 95% ，30X 覆盖度99%，100X覆盖度99.999%

7. 48小时数据量：单张芯片R9.4.1最高产量为50G（内测数据）

8. 运行时间： 1分钟至64小时；按需测序，无固定运行时间

9. 便携性：一个人可轻松搬运，测序实验不受环境限制

10. 混样建库测序：12，24，96个样本试剂盒可选

11. 实时碱基读取，用户可以实时读取碱基序列信息，无需通过荧光信号转换。直接，迅速给出测序结果。

12. 快速文库构建，最快仅需10分钟。

13. 标配软件可完成原始电信号碱基读取（FAST5和FASTQ）、数据质量控制（QC）、barcode拆分（Demultiplexing）、序列比对（Alignment）、基因组组装（Assembly）、宏基因组分析（Metagenomics）、扩增子分析（Amplicon）、测序错误校正（Error correction）、变异分析（Variant calling）、碱基修饰（Base modification）等。

14. 电脑最基础配置：OSX-– Sierra, High Sierra；Linux – Ubuntu 14.04 or 16.04；内存：16GB RAM；CPU：具有4个以上内核的i7或Xeon；存储：1 TB内置SSD；端口：USB3

配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测序仪 | 1 |
| 2 | 测序芯片 | 2 |
| 3 | 1D连接测序试剂盒 | 1 |
| 4 | 清洗试剂盒 | 1 |
| 5 | 电脑 | 1 |