项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 液氮罐 | 2 |
|  | 液氮罐 | 1 |
|  | 液氮罐 | 1 |
|  | 液氮罐 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

（一）：液氮罐2套

1.设备要求：

1.1 支架数量：≥6个

1.2 可存放1.2&2.0mL冻存管数量：≥750个

1.3 液氮总容量：≥47.4L

▲1.4 液氮挥发量低，静态挥发量：≤0.39L/d

▲1.5 静态液氮存储时间：≥76天

1.6 宽口罐颈设计，易于取放样本，管径直径：≥127mm

1.7 耐用，密闭型盖子设计，绝热性能佳

1.8 总高度：673mm±5mm

1.9 外部直径：508mm±5mm

1.10 高强度，轻型铝质罐体，空罐重量：≤19Kg

1.11 加满液氮重量：≤57Kg

▲1.12 符合MDD 93/42/EEC，欧洲医疗设备标准

1.13 三年真空保证

2、基本配置

2.1主罐    2个

2.2 支架    12个

2.3  2英寸冻存盒60个（每盒可放25个2ml冻存管）

2.4 推车    2个

2.5液氮液位标尺2个

（二）：液氮罐

1.采用喷塑技术，克服了传统工艺掉漆的特点；

2.采用高强度铝合金制造；

3.可配锁盖，保证样品的安全性；

4.配运输车，方便容器移动；

5.可配智能液氮生物容器物联网瓶塞

6.净容量(升)≥32

7.静态蒸发速度(升/天)	≤0.22

8.罐颈开口尺寸(英寸/毫米)≥2.5 (64)

9.可用高度(英寸/毫米) ≥14.9(378)

10.总高度(英寸/毫米)	≥24.1(611)

11.外径(英寸/毫米)≥17 (432)

12.内径(英寸/毫米)≥14 (356)

13.空罐重量(磅/千克)≤27 (12)

14.满罐重量(磅/千克)≤84 (38)

配置要求：

1.主罐  1个

2.推车  1个

（三）：液氮罐

▲1. 箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料

2.液氮容量：不大于121升

3.液氮罐瓶颈: 小于16 cm

4.静态保存时间：不小于201天

5.标配8个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管2000个

6.冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理

▲7. 可选配超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗，提高操作的安全性。超声液位报警器的LED液位指示灯面板可持续显示液氮量，精确到1/8增量；液位过低时，报警器连续鸣叫

8.可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备

9.罐体高度*直径: 不大于 96*56cm

10.空罐重量：不大于 37kg

▲11.具有安全锁扣设计，充分保证样品安全

（四）：液氮罐

1.采用喷塑技术，克服了传统工艺掉漆的特点；

2.采用高强度铝合金制造；

3.可配锁盖，保证样品的安全性；

4.配运输车，方便容器移动；

5.可配智能液氮生物容器物联网瓶塞

6.净容量(升)≥32

7.静态蒸发速度(升/天)	≤0.22

8.罐颈开口尺寸(英寸/毫米)≥2.5 (64)

9.可用高度(英寸/毫米) ≥14.9(378)

10.总高度(英寸/毫米)	≥24.1(611)

11.外径(英寸/毫米)≥17 (432)

12.内径(英寸/毫米)≥14 (356)

13.空罐重量(磅/千克)≤27 (12)

14.满罐重量(磅/千克)≤84 (38)

配置要求：

1.主罐   1个

2.防冻手套   5副

3.分液装置  1套

4.推车   1台

5. 瓶塞  1个