项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 脊柱矫形石膏床 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

- 床架主体采用SUS304不锈钢焊管，外径32mm±0.5，管壁厚2.8mm±0.2，表面抛光、拉丝处理手感舒适；

非弹性弯曲强度大于100MPa ，屈服强度大于200MPa，抗拉强度大于500MPa，表面硬度洛氏硬度 ≤90HRB，  盐雾试验大于48小时

- 牵拉定滑轮材料采用纯尼龙-66材料零件组件，尼龙-66（Nylon-66），机械结构牵拉强度大于200KG

- 床体范围：床高1.92米±0.05、长1.8米±0.02、宽0.8米±0.02。

- 操作和手术实施支撑面支架高度0.8-1.2米可调，调整时要同时拧出长樑两端的螺丝使其上下平行移动，然后再锁紧。

- 自重≤100KG，承重总量≥270KG。

- 棘轮主体为SUS304不锈钢、厚度1.5mm±0.1牵引力可控；牵引带为白色尼龙带宽度25mm±1，厚度1.0mm±0.1;单组	综合牵引力大于100KG。使用时可根据不同患者的状况，单向牵拉合力应控制在50KG以内并且不超过患者所能承受的强度，同时严格控制拉抻长度、力度由小到大适度牵拉以免造成拉伤。

- 牵引头套采用聚酯材料贴近皮肤，舒适、不产生过敏反应，特别需要可以纱布包覆；尼龙带及304不锈钢组合扣，综合抗拉强度大于80KG；头套可以专人用也可以一次性使用，用纱布包覆时也可多次使用，建议不多于5次，用前检查钢扣与尼龙带缝合牢靠结实；长时间不用后的使用应该更换新的头套。

- 小腿部提拉组件中腿托以聚酯纤维绒毯加衬板加尼龙带加不锈钢扣，承重大于50KG，由棘轮通过定滑轮控制托举高度和前后位置与身体体位配合，注意调整定滑轮前后位置与上下脊柱托板的相对位置，

- 上、下脊柱托板设计可沿着长床樑平行移动，中心偏差小于10mm，与中心上樑中心偏差小于25mm；托板可以滑动，也可以通过螺丝锁紧，以防使用中发生滑动。

- 床体长度中心弹性变形承重大于100KG，适用人体重量低于50KG、身高1.3米以内的脊柱侧弯并且在成长期的少年儿童。

- 底部反射镜，与地面呈45˚角时，镜面可调幅度±15˚角；

- 脚轮：TPR材质柔软舒适性要优越于橡胶.不脱胶.不开裂，静音。单只承载力90KG。

配套设备：可升降工具台，调节范围700mm~1200mm高度可调。