项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 光子治疗仪 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

★1.适应症：适用于内瘘术后愈合不良；炎症、疼痛造成内瘘通畅率降低，难以穿刺的患者；长期导管患者隧道口愈合不良者；

★2.红蓝光的作用：蓝光：改善微循环、消炎、消肿、止痛、促进肉芽组织的再生及渗液的快吸收，起到抗炎、促愈合作用；                                                       红光：促进成纤维细胞、上皮细胞的再生促进动静脉内瘘的形成和成熟；促进毛细血管的修复，减轻水肿，达到镇痛、促愈合作用

★3.峰值波长：红光：650±20nm蓝光：450±20nm

4.光功率密度：50±30mW/cm2

5.有效照射面积：≥30cm2

6.输出光功率：≥0.2W

7.升降装置：手动可旋转灯头，满足身体各种体位

8.照射治疗模式：可连续照射，脉冲照射

9.定时时间：可随意调节时间

10.操作面板：液晶显示，操作方便

11.输入电压：50-200VA

12.充电方式：无线/有线充电模式

13.安全保护功能：过温保护、过压保护

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。