项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | PCR仪 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1. 用途：核酸扩增

2. 工作环境：

2.1环境温度：15～30 ℃

2.2 相对湿度：15%～80%

# 3.技术参数：

3.1 样品基座：0.2ml×96孔；

# 3.2 温度范围:0～100℃；

▲3.3最大模块变温速率：4℃/Sec，最大样品变温速率：3.13℃/Sec；

# 3.4 静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃；

3.5温度梯度：样本模块有3个区域，可实现真正的梯度PCR；

3.6样本模块可同时运行三个不同温度，每相邻两个模块最大设置温差达10℃；

3.7 PCR体积范围：10—100ul；

3.8 具有8英寸彩色TFT触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标；

3.9 具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；

▲3.10可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时随地连接仪器，查看仪器状态；

▲3.11内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR仪的热学性能，无需改变实验程序，直接从以前的PCR 仪过渡至新仪器；

# 3.12 软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；内置Touchdown及Long range等功能辅助优化PCR程序。

# 4.配置清单

# 1．主机一台

# 2．起始耗材包一套

# 3．电源线一根