项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 雾化控制器 | 2套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

- 产品适应症

本产品适用于对处方药物进行雾化，以便患者吸入。设备可用于使用间断机械通气或其他正压呼吸辅助设备的患者。

- 技术要求

1、通过钯震动网筛技术气溶胶药物输送，非压缩或超声雾化工作模式

2、中心孔板直径5毫米，均匀分布1000个精密成型的锥形孔，孔板以每秒128,000次振动，产生精细的适于肺内沉积的最佳气溶胶药物颗粒。

▲3、有效输送溶液、悬浮液、蛋白质和缩氨酸

4、可以通过接头连接到呼吸机以及脱机、手持面罩，适用于治疗婴儿到成人患者

5、气雾输出

气雾输出流速：0.24ml/min

气雾输出：每2.0ml药剂喷出1.08ml

▲6、残余容积：3ml药剂的残留量小于0.1ml

7、肺沉积：

▲17%的肺沉积

▲在新生儿机械通气条件下，可以提供25倍传统SVN雾化器的药物输送效能

8、雾化时间可以调节控制，6小时或30分钟。