项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 恒温箱 | 5 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

- 容积≥280L

- ▲温度范围2～48℃

- 额定电压AC220V

- 额定频率50Hz

- ▲外形尺寸595×570×1445mm（±5mm）

- 商品重量≥73kg

- 气候类型N.SN

- 制冷剂用量≤R600a(55g)

- 额定输入功率160W

- 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

- 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

- 适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

- 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

- ▲精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

- 采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

- 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

- 使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

- 采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

- 此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

- 箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

3.产品配置：

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 恒温箱主机 | 1台 |
|  | 说明书 | 1本 |
|  | 保修卡 | 1张 |
|  | 合格证 | 1张 |
|  | 搁架 | 5个 |
|  | 钥匙 | 1把 |