项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 红外线治疗仪 | 5 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

设备名称：红外线治疗仪

- 设备原理：红外线产生舒适的热量能够穿透至皮肤深层，促进血液循环并温暖肌肉。

- 采用红外线卤素灯，功率650±10瓦

- 灯管寿命至少达500小时

- 照射面积约60cm*40cm

- 要求立式支架，可调高度≥65-125厘米

- 仰角可调节≥0-40°

- 灯箱左右可调节至90°，上下可调节至45°

- 重量小于7.5kg

- 要求电源线长度≥3米

- 要求具备医疗器械注册证