项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 糖化血红蛋白仪 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

1、标本：全血或者溶血样本；样本无需预处理

2、主要检测项目：HbA1c、HbF

▲3、检测原理：离子交换高效液相色谱法

▲4、检测速度≤50秒/测试。

▲5、样本架容量数≥100个；通过选配的样本扩展器，最多1次上样≥200个。

6、检测范围：HbA1c: 3-20%（NGSP单位）, 14-191 mmol/mol(IFCC单位)； HbF: 0.3-5%

7、带有急诊槽；可临时插入急需处理的样本

8、同时报告IFCC 和 NGSP结果

9、层析柱经久耐用、更换简单，每根层析柱使用次数≥6000次（需由生产厂家出具证明）。

▲10、层析柱与过滤膜一体化，无需单独更换过滤膜。

11、CV值≤2%

12、内置打印机，可自动打印出数据，带有输出端口，能联入医院内部系统（LIS/HIS）

13、有样本混匀功能

14、能有效防止氨基甲酰化血红蛋白对测定结果的干扰

15、设备获得NGSP和IFCC认证

16、仪器带大彩色液晶屏幕，能显示剩余试剂量、色谱图等。

17、能对样本进行特定的编号；对急诊样本也能进行特定的编号。

18、必须附合CAP 性能验证要求及免费提供所有CAP性能验证使用试剂耗材

19、配备打印机

20、能把分析图谱上传到LIS

21、每人份耗材成本不高于25元