项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 全自动电子血压计 | 2套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

1、测量方式：示波法

2、显示方式：LED

3、测量范围：静态压力0~300mmHg、脉搏40~40~180/bpm 、上臂臂围18~42cm

4、测量精度：压力±3mmHg（±0.4kPa）以内 、脉搏数读取数值的±2%以内

5、外型尺寸约 449（宽）*310（深）*288（高）mm

6、重量约10公斤

7、打印机热敏打印（中文）

8、抗菌设计全机身（包括按钮、袖带等）

9、每套标准配置：打印纸2卷、电源线1根、接地线1根、使用说明书1本、指示牌 1个，工作台一张

10、提供设备数据与医院体检系统对接，实现测量结果自动上传至体检系统