项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 石蜡切片机及配套仪器 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

一、石蜡切片机

- 精准的定位系统，有0位指示

- ▲手轮极其平滑，采用有力补偿的弹簧原理平衡系统。手轮拥有两个安全锁定系统，第二个手轮锁位于手轮顶部，一旦锁定，样本头就位于最高位，此时可安心更换刀片或样品

- 精准的刀架侧向移动功能，不需要重新调整刀架，有效利用刀片整个长度，降低成本费用，单手操作的通用盒式样本夹，刀架的设计适合于所有刀片★手轮极其平滑，采用有力补偿的弹簧原理平衡系统。手轮拥有两个安全锁定系统，第二个手轮锁位于手轮顶部，一旦锁定，样本头就位于最高位，此时可安心更换刀片或样品

- ▲E型刀架带有红色护手，覆盖刀锋全长，确保安全。在切片和更换蜡块时有效保护用户，与护手架整合一体的刀片卸载装置，可轻松取下刀片，二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片

- ▲个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向

- ▲废屑槽可拆卸，磁力吸附功能，方便清洁废屑，可选配具有抗静电功能的废物槽

- 切片厚度：1－60μm

- 修块设定：10μm，30μm，样品的水平进样：24mm±2mm，垂直行程：70mm±1mm粗进：手动粗进轮

- ▲样本定位：水平8º，垂直8º，每2° 有止爪停止位点，并且有红色 0 刻度位，X轴调节旋钮位于样品头左侧，Y轴调节旋钮位于样品头上侧，便于辨别样品的水平进样：大约30mm；

二、烤片机部分

- ▲黑色防腐蚀、防划铝制表面导热速度快，也便于观察载玻片上样品

- 可快速设定需要的温度，并有LED温度时时显示

- 平滑的表面便于快速清洁

- 工作台面：大约305×275mm

三、摊片机部分

- ▲精确而稳定的温度控制，温控范围：环境温度～75℃, 温控精度：±1℃

- ▲黑色防腐蚀、防划表面便于观察载玻片上样品

- 宽阔的边缘便于存放载玻片

- 平滑的表面便于快速清洁

- 容积：大约1.9L

- 尺寸(宽度×深度×高度)：大约300×330×90mm

水槽：大约230×180×55mm