项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 生物安全柜 | 1套 |
|  | 生物安全柜 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。

设备一：生物安全柜

- ▲产品获得美国NSF-49认证；

- ▲产品获得HPA欧盟EN 12469：2000全系列生物认证

- ▲产品获得中国有效的医疗器械注册证认可表

- 外形尺寸：长≤1450mm、宽≤900mm、高≤1550mm；

- 工作区尺寸：长≥1250mm、宽≥620、高≥650mm；

- 过滤器：两块世界知名品牌camfil公司的ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%，提供过滤器厂家认证证书；

- ▲工作区及外排洁净等级：ISO14644.1标准Class 3，相当于国内标准1级洁净度；

- A2型二级生物安全柜，气流模式： 30%外排，70%循环；风机系统：直流ECM离心式单风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速，达到恒风速效果，比交流电机稳定节能，单风机结构简易减少故障环节及生物危险程度，禁止使用双风机设计；

- 标配气流传感器探头实时监控风速，液晶控制屏上实时显示安全柜的吸入口气流数值和下送风气流；风速达不到要求有声光报警；

- 生物安全柜运行状态、紫外灯工作寿命时间；

- 液晶控制屏上可以显示实时温度；有计时器功能；

- ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示；

- 柜体：倾斜式人体工程学设计；操作前窗：无边框滑动式前窗，钢丝绳悬挂系统；

- 操作台面：一体式设计，前进气孔与工作台面一次冲压成形；操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁（非胶粘或拼接）；侧壁边缘标配引流孔，消除气流死角；

- ▲柜体涂层：柜体外部Isocide含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生

- 选配加装压力表显示，实现液晶屏与压力表同时显示；

- 照度：>1400Lux，荧光灯位于非污染区域；

- 噪音：噪音小于60dBA；

- ▲系统自带开机强制3-15分钟预洁净程序（时间可调），防治操作者没有预洁净直接开始操作、造成污染

- 搁手架：标配与工作台面同宽度，整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸；

- ▲标配RS232或RS485数据输出端口，可实现多台生物安全柜数据联网；

- ▲制造工厂同时通过ISO 9001、ISO 14001及ISO 13485质量体系认证

设备二：生物安全柜

- 30%气流外排，70%气流循环

- 流入气流平均风速为0.53 m/s，下降气流平均风速为0.35m/s

- ▲ULPA超高效空气过滤器：美国AAF品牌，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.9995%

- 安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

- ▲在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件

- 采用进口品牌高性能单风机设计，风速自动调节，故障率低，噪音小

- ▲工作区和外排出风口各配一个可见的高灵敏、高精度的热式微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速的安全性

- 显示面板可实时显示工作区温度、气流流速/流量、过滤膜寿命、累计运行时间等信息

- ▲温度传感器：可实时检测并显示工作区的温度，监测风机运行及操作区安全状态

- 前窗采用手动升降方式，安全位置±5mm上、下限位声光报警装置

- 工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

- 操作台面前侧凹槽设计，无需搁手架，避免操作时手臂或其他物品阻挡风口

- 集液槽面积不小于工作台面积，集液槽与工作台面之间无任何支撑架，材质为304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

- ▲10度倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性

- 前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

- 出厂前均通过严格的压力衰减法检测，加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

- 通过严格的KI-Discus 碘化钾法人员保护测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

- 安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏

- 通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供密闭阀、风机等，并自动控制

- ▲可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

- 柜内电源：双防水插座设计，整机具有断电保护功能

- 噪音约60分贝

- 外形尺寸(宽×深×高)：1023×800×2260mm

工作区内部尺寸(宽×深×高)：900×600×678mm

- 工作区间照明度800－1200 lux

- 生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485:2003认证和ISO9001:2008认证

- 具有SFDA医疗器械注册证

- ▲具有TÜV机构认证EN12469-GS和CE双重认证