项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 无创呼吸机 | 2套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

# 1. 通气模式:  自主呼吸模式S；

时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T

持续气道正压通气CPAP ，压力控制模式PC

2. 参数调节：

潮气量:  200ml 至 1500ml

报警:低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力:  5-40 cmH2O；

EPAP呼气压力:  5-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：5-20 cmH2O

呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)

5-40次/分（T模式）

吸气时间:  1-3.0秒

吸气压力上升时间：0.1-0.6秒可调

具备压力延迟上升功能：0-45分可调

有加温湿化器，防水流倒灌技术

3、具备一定的有创功能;

4、可监测：吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比，SpO2，心率

5、 具备窒息时间报警、低潮气量报警、病人管路脱落报警、系统故障报警功能

6、适用人群：可适用于体重>30kg的成人

7、彩色液晶屏幕，中文操作菜单