项目要求

一、项目概述

本次项目为香港大学深圳医院的德尔格麻醉设备维修保养服务采购。服务商必须按国家、行业的标准及谈判文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

二、项目内容

1.   项目内容：香港大学深圳医院的德尔格麻醉设备维修保养服务采购（包含保养件+人工+定期预防性保养服务）

2.   项目实施地点：香港大学深圳医院院内

3．  设备品牌：德尔格

4.   设备型号及数量：

| 编号 | 机器名称 | 机型 | 序列号 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | Primus | ASHH-0136 | 麻醉科 |
| 2 | 麻醉机 | Primus | ASHH-0137 | 麻醉科 |
| 3 | 麻醉机 | Fabuis GS premium | ASHF-0158 | 麻醉科 |
| 4 | 麻醉机 | Fabuis GS premium | ASHF-0159 | 麻醉科 |
| 5 | 麻醉机 | Fabuis GS premium | ASHF-0160 | 麻醉科 |
| 6 | 麻醉机 | Fabuis GS premium | ASJN-0031 | 麻醉科 |
| 7 | 麻醉机 | Fabuis GS premium | ASJN-0032 | 麻醉科 |
| 8 | 麻醉机 | Fabuis GS premium | ASJN-0033 | 麻醉科 |

- 保养内容：

每台每年更换一套保养件，每台做IPM检测两次，常规检查两次。（注：传统的巡检，只是普通的检查，不做具体检测，不更换配件，无IPM检测报告，很难发现机器存在的安全问题。）

- 根据医院设备的使用年限，两台麻醉机Primus 2019年内每台更换保养包一套，具体如下：

| 套件号 | 配件号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MX08467 | MX08834 | 过滤器 | 2 |
|  | 2600650 | 上皮碗 | 1 |
|  | 6871057 | 电源灰尘过滤网 | 1 |
|  | 6879010 | 气体模块过滤网 | 1 |
|  | 8603144 | 呼吸机过滤网1 | 1 |
|  | 8603585 | 呼吸机过滤网2 | 2 |
|  | 8603301 | 呼吸机过滤网2 | 2 |
|  | 8607460 | 顶盖过滤网 | 1 |
|  | 8603780 | 膜片1 | 1 |
|  | 8410181 | 膜片2 | 1 |
|  | 8603781 | 膜片2 | 1 |
|  | M19238 | 进气金属过滤网 | 3 |
|  | R52382 | 阀板密封圈 | 2 |
|  | U04314 | 挥发罐密封圈 | 4 |
|  | 8601238 | 气体模块过滤管 | 1 |
|  | 6870529 | 气体模块密封圈 | 1 |
|  | 6870522 | 气体模块密封圈 | 3 |
|  | M33294 | AGSS过滤器 | 1 |

- 序列号为：ASJN-0031、ASJN-0032、ASJN-0033这三台Fabius GS Premium 2019年每台更换保养包一套（这三台机器2019/4/12前在厂家保修期，费用由厂家承担）。具体如下：

| 套件号 | 配件号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MX08152 | 2600650 | 上皮碗 | 1 |
|  | 8602868 | 压力传感器过滤器 | 2 |
|  | 8404065 | 风箱密封垫 | 1 |
|  | U04314 | 挥发罐密封圈 | 4 |
|  | M33294 | AGSS过滤器 | 1 |

- 序列号为ASHF-0158、ASHF-0159、ASHF-0160这三台Fabius GS Premium 2019年每台更换保养包一套。具体如下：

| 套件号 | 配件号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| MX08832 | 2600650 | 上皮碗 | 1 |
|  | U04314 | 挥发罐密封圈 | 4 |
|  | 8603781 | 回路环型膜片 | 2 |
|  | 8404065 | 风箱密封垫 | 1 |
|  | 8604105 | 新鲜气体隔离阀 | 1 |
|  | 8603780 | PEEP阀及Pmax阀膜片 | 2 |
|  | 8410181 | APL旁路阀膜片 | 1 |
|  | 8407979 | APL旁路阀环型膜片 | 1 |
|  | M23225 | 陶瓷膜片 | 2 |
|  | 8602868 | 压力传感器过滤器 | 2 |
|  | M33294 | AGSS过滤器 | 1 |

- IPM深度检测内容（详见附件中IPM深度测试表格）：

- 电气安全检测

- 机器操作功能检测

- 机器安全性能检测

- 保养检测服务内容如下：

（5.1）麻醉机Primus、Fabius GS Premium各更换相应保养包一套，同时做IPM深度检测两次，做常规检查两次。

（5.2）保养检测服务包括需更换保养件的费用及IPM检测的费用和人工费，其它费用均不包含（如：不包括机器故障需要更换配件的费用，也不包括在检测中发现需要更换配件的费用，不包含耗材费用）。

（5.3）附件中的机器合同期内如有零配件故障，原厂零配件七折优惠。

（5.4）配备无创血压延长管两根（PN:MP00953）、心电导联线两根（PN:3368391）、血氧导联线2套、宙斯专用流量传感器两个（PN:MK01900）、普通流量传感器10个（PN:8403735）、积水杯12个（PN:6872130）、麻醉机Primus陶瓷膜片一个（PN:MX08233）。

- 服务要求

（6.1）安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行

- 日常巡检：提供定期巡检计划（时间、工时、巡检内容等）,与医院协商安排具体巡检时间

- 确认各项技术指标及性能

- 提供巡检报告

（6.2）预防性保养套件：

- 预防性保养中需更换的损耗品由服务商提供。

（6.3）热线服务：

- 全国范围内开通免费热线电话，为用户快速诊断和技术支持服务。

（6.4）工时：

- 在合同期内工时费用由服务商支付，享受优先派工，节假日加班免费。

- 维修电话响应时间：2小时；现场响应时间：48小时；

（6.5）配件供应：

- 提供优惠备件价格。

- 配件采购经确认后安装工时费免收。