项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 促性腺激素释放激素输注泵 | 2套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

1、产品名称：促性腺激素释放激素输注泵

2、剂量时段：基础剂量设置，根据不同时间段，设置相应输注量，输注量单位以μg计;每隔15分一个时段（全天最多96个时段）；每个时段剂量设置范围：0-最大限制量μg，步进量1μg。

3、剂量设置范围：0-50μg。各时段最大输注限量，设定范围 1μg-50μg，步进量1μg。

4、药物浓度范围：100μg/ml、200μg/ml、500μg/ml

5、记录存储：输注记录、日输注总量记录、停机记录，各50条

6、储药器容量：3.0ml

7、安全分类：内部电源设备

8、防水等级：IPX7

9、最大工作电流：300mA

10、额定电压：3.0V

11、电流类型：直流

12、运行模式：连续运行