项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 电子气管插管镜 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

▲ 1、可与显示器（屏幕输出图像分辨率至少且含1280×800）连接

显示影像，通过选配件可以连接一体化手术室系统显示影像；

2、一体化设计，酥饼控制设想、拍照、白平衡；

▲ 3、内置CMOS摄像技术；

▲ 4、集成LED光源，色温6000K；

▲ 5、视频画面格式为4:3；

6、视野方向：0度；

7、视野范围：120度±5度；

▲ 8、弯曲度向上/向下（至少且包含）：140度/140度；

9、总长度：90-95cm

▲ 10、工作长度：不少于（含）65cm；

▲ 11、末端外径约：5.5cm；

12、工作通道内径约：2.3cm；

13、重量：不超过400g；

▲ 14、防水保护等级：IPX8；

15、功率：不超过（含）：1瓦；

▲ 16、有吸引通道和活检通道；

17、含气管插管固定备件；

18、免费提供电子气管插管固定支架或者推车2套