项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 经鼻快充式高流量加温呼吸湿化器 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

- 1、可以在需要时迅速调节流量，做到快充式高流量通气；

- 2、非涡轮气源系统（需要证明材料，加盖公章）

- 3、温度控制范围：加热丝模式病人端为26℃-32℃；

非加热丝模式病人端：23℃-32℃；

4、湿度性能：流量5L/min-60L/min范围大于10mg/L；

▲ 5、湿化水罐具备自动注水功能；

▲ 6、管路内置螺旋加热丝，具有加热和监测功能；

▲ 7、配有环境温度传感器，能够根据环境温度自动调节加热功率；

▲ 8、病人连接界面：

8.1 鼻塞：大、中、小号选配，分别适配成人、儿童、婴儿；

8.2 人工气道连接管；

8.3 面罩连接管；

8.4 连接管具有专利技术，不产生冷凝水（需要证明材料，加盖公章）；

9、专用高流量的氧气流量计；

10、专业静音技术、减少噪音干扰；

11、主机和管路原装进口；

12、配置可移动支架，方便转运；

13、不使用额外空气源，可调节氧浓度；

14、高流量加温湿化呼吸治疗仪配套耗材：呼吸管路单价不高于450元、鼻塞单价不高于150元；