# 一、项目内容及要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氮储存罐 | 1 | 台 | 1. 箱体采用双层铝制真空绝热材料 2. 液氮容量：≥45升 3. 瓶颈: 小于15 cm 4. 标配不少于6个不锈钢吊桶，可容纳1.2/2ml冻存管不少于1500个；0.5ml 麦管不少于 4500 根 5. 可选配低液位报警器，当液位低于设定高度时，发出声光报警，该报警器具有远程报警接口，可连远程报警设备 6. 罐体高度*直径: 约70* 50cm 7. 具有安全锁扣 8. 配置要求：液氮储存器1个；吊桶不小于6个 |
| 2 | 天平称量仪 | 1 | 台 | 1. 带背光液晶显示屏。 2. 内藏式下称吊钩、过载保护秤盘 3. 秤盘下方配气流防风罩。 4. 显示屏防护罩。 5. 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板。 6. 具有全方位传感器保护功能 7. 全铝制天平底座。 8.具有过载保护秤盘功能(采用秤盘锁死结构，防止称量过载，保护传感器)。 9. 全自动内校砝码标定功能:无需打开机壳直接进行内部砝码的周期检定和校准。 10. 实际分度值:0.001g 11.最大称量范围:220g 12. 重复性(≤):±0.001g 13. 最大允许误差(≤):±0.002g 14. 秤盘尺寸:约Φ90mm 15.需含有校准证书 |
| 3 | 恒温振荡金属浴 | 2 | 台 | 1、出色的温度控制系统可以加热、混匀、制冷，温度可设定范围0-100℃，最大加热速率5.5℃，最大制冷速度2.5℃，时间设置;1min-99h59min，LCD显示屏; 2、振荡款最高转速1500rpm(不同模块会有变动); 3、多种承载模块选择; 4、支持程序编辑和存储; 5、磁铁吸附技术，无需工具，模块即可自动与机器吸附; 6、配置保温功能模块罩，防止热量散失。 |
| 4 | 制冰机（小） | 1 | 台 | 1. 采用304/2B不锈钢外壳。 2. 箱体隔热层为无氟发泡，内胆为无氟抑菌型, 3. 采用无氟压缩机。 4. 制冰过程采用全电脑程序控制。 5. 采用二级减速器，低噪音。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 6. 螺旋滚刀挤压式制冰型式，所制冰形为不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 7. 水箱浮球式进水系统。 8. 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 9. 前部设有电源开关和功能指示灯，详细的操作说明，各项安全指标均经电性能测试通过。 10. 制冰量：≥ 100kg/24h；储冰量：≥ 25kg； 11. 冷凝方式：风冷； 12. 耗水量：≤ 4.1L/h 13. 输入功率：≤ 420W； 14. 外形尺寸：550(L) × 600(W) × 900(H) mm±20mm； |
| 5 | 制冰机（大） | 1 | 台 | 1. 采用304/2B不锈钢外壳。 2. 箱体隔热层为无氟发泡，内胆为无氟抑菌型, 3. 采用无氟压缩机。 4. 制冰过程采用全电脑程序控制。 5. 采用二级减速器，低噪音。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 6. 螺旋滚刀挤压式制冰型式，所制冰形为不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。 7. 水箱浮球式进水系统。 8. 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 9. 前部设有电源开关和功能指示灯，详细的操作说明，各项安全指标均经电性能测试通过。 11. 制冰量：≥ 130kg/24h；储冰量：≥ 35kg； 12. 冷凝方式：风冷； 13. 耗水量：≤ 5.4L/h 14. 输入功率：≤ 685W； 15. 外形尺寸： 650(L) × 600(W) × 950(H) mm±20mm |