# 项目需求书

### 货物清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** |
| **1** | 低频神经肌肉治疗仪 | 2 | 拒绝进口 |

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持所提供的产品。**

1.▲要求电刺激通道数量≥2个，并要求可同时输出≥1种机理治疗，同时治疗≥4个部位。

2.▲要求能够预置治疗程序数量≥7个，软件预置治疗程序数量≥25个，配备电生理精准治疗方案≥800个。

3.电生理治疗要求：需具备≥5大类、≥25小类等不同组织分类，电生理参数≥1600个。

4.刺激电流（幅度）/通道要求：能在1000Ω的负载电阻下，各通道的输出电流范围为0-99.5mA。在此范围内，每一增量≤0.5mA，可断续调节。

5.输出电流类型：双相脉冲电流。

6.脉冲频率：1-400Hz。

7.脉冲宽度：50-1000uS。

8.电生理治疗参数组合≥550个。

9.要求每个治疗方案包含多个阶段，每个阶段电流可独立设置。

10.电流幅度变化：延迟时间0-120s；上升时间0-10s；平台时间0-30s；下降时间0-10s；休息时间0-30s。

11.要求治疗时间定时范围为1-60分钟，每一增量≤1min，可断续调节。如治疗结束后5分钟内，无任何按键操作，能够自动关机

12.需要配备移动台车，配备静音方向轮，可360度旋转，可锁定。

13.要求可使用蓝牙传输，内置通信模块，可连接适配移动终端应用软件。

14.要求能够实现电刺激强度双通道单独或联合条件。

15.要求配备有体表电极贴法操作示意图、自我评估调查表、治疗日志回放等功能。

16.要求设备配备的应用软件需有独立软件著作权登记证书。

17、设备配套治疗头报价不高于290元/套

**18.配置清单：**

18.1主机1台，

18.2充电电池、充电器1套。