项目要求

- 货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | 显微镜相机 | 1 |
|  | PH计 | 1 |
|  | 恒温水浴锅 | 1 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

- 具体技术要求

设备一：显微镜相机

1.相机接口： 0.5倍内置变焦国际通用C型接口，必须无缝对接科室现有的显微镜

2.显微镜相机：

2.1：▲大靶面CCD芯片，芯片尺寸≥2/3英寸；

2.2：▲物理相素≥500万相素，相素元≥3.45 x 3.45；

2.3：▲视频模式帖速率：2448 × 2048(≥35帧/秒）

2.4：感光度ISO值：≥ISO200-ISO12800

2.5：数据接口：USB3.0高速传输

3：图文分析软件：

3.1：预览:实时动态预览.预览过程支持动态测量

3.2：采集功能，多种存储格式

3.3：录影及定时拍摄，实现高清晰录影

3.4：多通道荧光合成；FISH多通道融合Merge（含可编辑荧光染料库）

3.5：计数功能

3.6：大图拼接

3.7：大景深图像

3.8：比例尺

3.9：实时扫描功能

3.10：▲图文报告功能，自定义图文报告模式,多类别多格式图片嵌入可溯源性报告模板

3.11：软件需为可开源性；提供多平台SDK; 无缝接入第三方控制软件（PCS/HIS系统等）

3.12：▲多国语言：大于十国语言支持，实时切换

4：高清液晶显示器，23.8英寸微边框 HDMI高清接口 广视角IPS屏

设备二：PH计

1、用途：用于样品pH值、mV值的测量。

2、工作条件：

2.1	电源：220V，50Hz / 9V DC

2.2	温度：10~45C

2.3	湿度：最大相对湿度90%（非冷凝）

3、主要技术参数：

▲3.1 测量范围： pH：-2.00~16.00

mV：-2000~2000V

温度：-5~105℃

3.2 分辨率：pH：0.01pH

mV：1mV

温度：0.1℃

3.3 精度：pH：±0.01pH

mV：±1mV

温度：±0.5℃

▲3.4 校准：5点校正，4组内置缓冲液，

▲3.5 200组数据存储，RS232和USB接口

4、技术性能指标：

4.1 4.3英寸段码LCD显示屏；线性/线段2种校准模式，自动识别缓冲液，

4.2自动锁定终点，消除人为读数引起的误差。

4.3自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。

4.4电极状态显示，随时提醒电极使用情况。

▲4.5设计紧凑，体积小巧；电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内。

▲4.6可通过RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑

5、▲5.1 提供厂家授权证明和售后服务承诺书原件。

配置要求

配置清单：pH计主机       1台

三合一PH电极     1根

电极支架             1个

标准液               1套

设备三：恒温水浴锅

- 一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洁工作

- 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确可靠

- 带内置循环水泵，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流

- 超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外